## 平成29年度報告書コメント対応表
番号 | 学会名 | 項目 | コメント or 修正 | ご意見等の内容 | 審査WG回答
1 | 日本加速器学会 | 全体 | コメント | 小型加速器について良くまとめられており、全く同意するところですが、過日インドで行われた研究会におきまして、米国ウイスコンシンの私企業であるPhoenix Nuclear Labs社（http://phoenixwi.com/contact/）が開発した中性子源の話を聞きました。方式としては極低エネルギー（数10keV）重水素及び3重水素を用いて核融合反応で中性子を発生する装置を既に開発したようです。熱中性子を発生するため減速材も不必要な装置でかなり小型です。フラックスは108／㎝2／sec程度と聞きます。国際競争力を考えるうえで重要な事と思いますので、とりあえずご報告いたします。 我が国の医療用加速器を見ますと、放射線治療装置や陽子線治療装置につきましてはほとんど外国製品が医療現場に導入されている現状を見ますと憂うべき状態に思われます。 | 最新の情報をご提供頂き有り難うございます。核融合型加速器の開発は審査WGでも把握しております。現時点の評価指標案で核融合型加速器も網羅できていることから、評価指標案は原案どおりといたします。
2 | 日本中性子 捕捉療法学会 | 全体 | コメント | 今の案は、BNCTを推進する当事者としては、するべき内容や、しておいた方が望ましい内容などが、しっかり伝わってきましたが、それを実際に運用するという立場からの検討が不十分なように思います。 | コメントをお寄せ頂き有り難うございます。専門家の視点から、実運用上困難な項目は本評価指標案に記載されていないと判断されたため、原案どおりといたします。
3 |  | 1. はじめに |  | 「BNCTの場合は吸収線量が、特に細胞レベルの状態で決められないこと」を明記した方が良いと思います。BNCTの弱点を明らかにすることになるので、痛し痒しの感じですが、この事実は避けようがないという理解があれば、書いておく方が良いと思います。将来、個々の患者さんのBNCT治療時の細胞レベルの吸収線量評価が可能という考えがあるのであれば、是非知りたいと思います。 | コメントをお寄せ頂き有り難うございます。ご指摘内容はTF2報告書に記載されているため、評価指標案は原案どおりといたします。
4 | 日本医学物理学会 |  | 修正 | boron neutron capture therapy 各単語のはじめを大文字で 修正案：Boron Neutron Capture Therapy | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。討議の結果、「（boron neutron capture therapy, BNCT）」を「BNCT：boron neutron capture therapy」へ修正いたしました。
5 | 日本中性子 捕捉療法学会 | 2. 評価指標の対象 | コメント | 「開発する加速器型中性子照射装置を用いたBNCT用治療装置が本評価指標に該当するか判断が難しい場合には、必要に応じ厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課に相談すること。」の文章は、無い方が良いと思います。柔軟な対応が可能な反面、相談された側の対応の内容が書かれていないので、この評価指針全体の「逃げ」になっていると感じます。 | コメントをお寄せ頂き有り難うございます。評価指標に記載されていないことも想定し得るため、原案どおりといたします。
6 |  | 3. 評価指標の位置づけ |  | 「今後の技術革新や知見の集積等を踏まえて改訂されるものであり、承認申請内容に対して拘束力を持つものではない。」これはこの通りと思いますが、現実としては申請者側は承認申請内容をこの評価指標に合わせて作るということになり、拘束力を感じると思います。従って、「今後の技術革新や知見の集積等を踏まえて改訂されるものである。」とする方が現実的と思います。 | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。評価指標案は、あくまでも審査の道しるべであるため原案どおりといたします。
番号 | 学会名 | 項目 | コメント or 修正 | ご意見等の内容 | 審査WG回答
7 | 日本中性子 捕捉療法学会 | 4. 評価に対して留意すべき事項 | コメント | 誰がするのか、誰ができるのか、申請する側が全て準備するのか、学会などのサポートが受けられるのか等の視点が欠けているように思いました。もし、準備を全て申請する側が行い、出された資料を審査する側だけで確認評価するとすれば、如何に専門員を選定して対応するにしても、不可能な内容が多すぎるように思えました。 BNCTそのものに対する評価は、行政側の評価や判断に馴染まないと感じます。 日本中性子捕捉療法学会が、内容を吟味して、行政部分に任せる内容などを判断しても良いと思います。一般論ですが、行政にゆだねた途端に明文化され、行動の自由度が無くなり、行き詰まることが多いのは過去の事例からも想像に難くありません。 | コメントをお寄せ頂き有り難うございます。本評価指標案は医療機器に該当する「装置」が対象となっております。BNCTに関する治療全体の評価指標ではないことから、実治療の際には学会等が定めた適正使用ガイドライン等に従い進めていただけますよう宜しくお願い致します。
8 | 第４回会議後修正 (PMDA) | 4(1)基本的事項 | 修正 | 修正前：1) 開発の経緯、品目の仕様、当該品目及び必要に応じ、類似品の国内外での使用状況、装置の設計とシステムの原理（アルゴリズムを含む）、標準的な使用方法等を明確に示す。 修正後：1) 開発の経緯、開発品目の仕様、開発品目及び類似品の国内外での使用状況、装置の設計とシステムの原理（アルゴリズムを含む）、標準的な使用方法等を明確に示す。 | 修正を承認
9 |  |  |  | 修正前：2) 以下の事項を参考に、システム全体の設置、運用に当たっての留意事項等について評価する。 修正後：2) 以下の事項を参考に、システム全体の設置、運用に当たっての必要な評価項目等について規定し、評価する。 | 修正を承認
10 | 日本中性子 捕捉療法学会 |  | 修正 | ②（ウ）転倒防止対策は設置所件ではなく、機械条件のため不要ではないか | コメントをお寄せ頂き有り難うございます。転倒防止は機械条件ではなく、設置条件であるため、原案どおりといたします。
11 |  |  | コメント | ④騒音、振動について、患者関係に限定できないか | コメントをお寄せ頂き有り難うございます。関連規格には、患者と操作者の両方に対して配慮する旨の記載があるため、原案どおりといたします。
12 |  |  | 修正 | ⑧の「適切性」は不要ではないか | コメントをお寄せ頂き有り難うございます。討議の結果、他項目との統一性も考慮し、「使用者向け操作マニュアル等の文書化の適切性」を「使用者向け操作マニュアル等の文書化とその内容」へ修正いたしました。
13 | 第４回会議後修正 | 4(1)基本的事項 | コメント | 2) ⑩ 退出基準（医療従事者への注意喚起程度）（臨床試験の箇所へ挿入するか要検討） | 「リスクマネジメントの考え方」の⑥に移動しました。
14 | TF1 |  |  | 3) 「同等性」を「整合性」にしてはどうでしょうか。 | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。薬事的には「同等性」が一般的であるため、原案どおりといたします。
15 | 日本中性子 捕捉療法学会 |  |  | 3)試験計画装置という言葉が一般的でないが、どういった意味か？ | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。討議の結果、「試験装置」へと修正いたしました。
16 | 日本医学物理学会 | 4.(2)1) 加速器型中性子照射装置の安全性に関する評価 | 修正・コメント | 被曝を全て被ばくに統一 修正案：被曝→被ばく | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。コメントに従い修正しました。
17 | 日本中性子 捕捉療法学会 | 4(２)非臨床試験に関する事項 | コメント | ⑦放射化によりβ線を発生する材料もあるため、残留γ線に限定せず、残留放射線とすべきではないか | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。コメントに従い修正しました。
18 | 開発WG | 4.(2)2)③(ウ) |  | 「冷却水が漏えい」という記載は、液体Liによる標的材を考慮すると、「冷却システムが漏えい」とした方がよいのではないか。 | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。討議の結果、液体Liは冷却システムには含まれないため、「(エ） 液体リチウム等、液体の標的材を用いる場合は標的材の漏えいを考慮した安全対策を講じてあること。」を追記いたしました。
番号 | 学会名 | 項目 | コメント or 修正 | ご意見等の内容 | 審査WG回答
19 | 開発WG | 4.(2)2)⑥ | コメント | 患者の位置変動は、⑥とは分けて独立した項目としたい。また、患者の位置決め精度という項目の方がよい。粒子線では治療中における患者の位置変動に関しての明確な決め事はない。一般的には、陽子線、重粒子線よりも位置決め精度は緩いと考えられる。また、治療中の患者の位置変動は、治療装置の中性子線量分布と患部の大きさで決まると考えられる。 | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。⑧項「治療中における患者及び病巣の位置変動」として追記いたしました。
20 |  |  |  | 標的の記載は③に入れるほうがよいのではないか。 | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。⑥は「発生する中性子線を間接的に監視にする際」の標的材の健全性であるため、原案どおりといたします。
21 |  | 4.(2)2)⑦ |  | 中性子ビームの照射野サイズ、治療可能深さ及び照射時間であり、薬剤に関係する生体内の線量分布についての記載は別途分けたほうがよい。機器と薬剤は分けた記載が望ましい。 | コメントをお寄せ頂き有り難うございます。討議の結果、「照射時間」を「症例毎による標準的な照射時間」へ修正しました。
22 | 第４回会議後修正 (PMDA) |  |  | 中性子線及び混入γ線の監視・制御方法の項にこの内容があるのに違和感があります。 別に項立てするとか、下の⑦に入れる方が良い気がしますが、いかがでしょうか。 似たような話として、呼吸性移動や照射中の腫瘍変形に関する留意点等は特に触れなくて良いでしょうか。 ご検討いただけますと幸いです。 | ⑧項「治療中における患者及び病巣の位置変動」として追記。
23 | 第４回会議後修正 (熊田先生) |  |  | 患者の位置変動に関する記述で 「変動が生じると（○○が問題となるので）原則、変動させないこと」 「治療のテクニックとして積極的に変動させる場合」 の2つを書いていますが、本来はこの間に 「患者の位置変動が生じる恐れがある場合は～」の 対応が必要な気もしました。 ただこれは1番目の文章で「患者の位置は変動させない」として 打ち消しているので不要、ということになるでしょうか。 （変動していないことをどのように担保するのか） 動かさないようにしていても何らかの要因でパッシブに 動いてしまう場合があり、パッシブに動く恐れも想定した記述が 必要のように感じました。もしくは「患者が動いていないことを 観察でき、～」「患者の動きを察知できるようにし～」といった 条件がいるのかもしれません。 ただ、動いたことを察知できたとして、どう対処するのか、 は難しいですが、治療を停止する、インターロックを掛ける、 などの対応策を考えておくべきかと思いました。 如何でしょうか。あくまでも私個人の印象ですが。 本件は以前も議論になったかもしれません。 | ⑧項「治療中における患者及び病巣の位置変動」として追記。
24 | 第４回会議後修正 | 4.(2)2) ⑨ |  | 治療計画システムについて | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。⑨は削除いたしました。治療計画装置に関しては別途追記いたしました。
25 | 開発WG |  |  | 治療計画への言及があるが、どのように捉えれば良いか。治療計画プログラムを対象外としているのであれば項目として外しても良いのではないか。 | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。⑨は削除いたしました。治療計画装置に関しては別途追記いたしました。
26 | 日本医学物理学会 | 4.(2)5) 動物試験 | 修正 | 文頭にスペース追加する | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。コメントに従い修正しました。
番号 | 学会名 | 項目 | コメント or 修正 | ご意見等の内容 | 審査WG回答
27 | 第４回会議後修正 | 4.(2)5) 動物試験 | コメント | 最終製品と試験装置との同等性について考慮すること。（要検討） ＜議事録＞ 現実問題として、病院に実験動物を持ち込むことは難しい。動物試験を医療機関内の実機で行えないケースが想定されるため、別の装置で行った結果を外挿する時の留意点を記載する等、代替装置を用いる手段等も併記した方が良いと思われる。また、動物試験を要求項目として問題ないか。（厚労省） ・ 指摘のとおり、動物試験を医療機関内の実機で行なえないケースが想定される。（座長） ・ 同型装置1機を別途作製し、動物試験用として使用することは非常に厳しい。（委員） ・ 大規模装置の場合、現地以外に装置が設置されていないケースがある。（PMDA） ・ 実機を用いた評価が可能であれば問題ないが、実施不能な場合には代替装置を用いることも可能であることを評価指標に明示すると共に、別の装置で行った試験結果を用いて、実機の性能を示す必要があることを評価指標に記載した方が良い。（厚労省） ・ 最終製品と治療計画装置の整合を図るための評価ポイントについて、本WGで議論できると良い。（事務局） ・これは、動物試験に限らず、全ての試験について言えることかと思います。（PMDA） | 4/(1)/3) 項「最終製品と試験装置との同等性」を追記
28 | 日本中性子 捕捉療法学会 | 4(3)臨床試験(治験)に関する事項 | 修正 | 「症例数設定についての考え方」は、従来の放射線治療装置に係る臨床試験は参考にならないため、この言葉の削除を希望する | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。討議の結果、原案どおりといたします。
29 | 日本医学物理学会 |  | 修正・コメント | 「フルエンス」 →全て「フラックス」に統一 もしくは全てフルエンスに統一する 修正案：フルエンス→フラックス | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。意味合いが異なりますので、それぞれ適した箇所で使用しております。
30 | 第４回会議後修正 (PMDA) | 4.(3)1) ① | コメント | この非臨床試験って、細胞とか動物試験のことでしょうか？それを設定根拠の説明として使えるのでしょうか。 | 臨床試験のみに修正しました。ご確認ください。
31 |  | 4.(3)1) ④ |  | 「照射する」の表現をそろえたほうが良い。 | 修正いたしました。
32 | 日本中性子 捕捉療法学会 | 4.(3)2) ① | 修正 | 2)①照射精度の評価の文中の、「偏移」は「変位」が適切ではないか | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。討議の結果、「照射体位の違い」へと修正いたしました。
33 | 開発WG |  | コメント | 中性子線の照射精度と患者の体位変化は項目を分けたほうがよい。 | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。討議の結果、原案どおりといたします。
34 | 日本医学物理学会 | リスクマネジメントの考え方 | 修正・コメント | 「フルエンス」 →全て「フラックス」に統一 もしくは全てフルエンスに統一する 修正案：フルエンス→フラックス | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。意味合いが異なりますので、それぞれ適した箇所で使用しております。
35 |  |  | 修正 | 及び、熱ルミネセンス 修正案：及び熱ルミネセンス | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。コメントに従い修正しました。
36 |  |  |  | Thermos luminescent dosimeter 各単語のはじめを大文字で 修正案：Thermos Luminescent Dosimeter | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。「Thermoluminescent Dosimeter」へと修正しました。
37 | 日本中性子 捕捉療法学会 |  | コメント | ③将来的に用いられる評価指標であれば、「困難な現状」ではなく、困難な「場合」がよいのではないか | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。コメントに従い修正しました。
番号 | 学会名 | 項目 | コメント or 修正 | ご意見等の内容 | 審査WG回答
37 | 日本医学物理学会 | リスクマネジメントの考え方 | 修正 | 臨床研究では金箔、 修正案：臨床研究では、金箔、 | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。コメントに従い修正しました。
38 |  |  | 修正・コメント | 被曝を全て被ばくに統一 修正案：被曝→被ばく | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。コメントに従い修正しました。
39 |  |  | 修正 | 照射室に入域する 修正案：照射室に入室する | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。コメントに従い修正しました。
40 | 日本中性子 捕捉療法学会 |  |  | ⑤（イ）障害防止法だけではなく、医療法も該当するのではないか | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。該当法案が複数あるため「関係法令に基づいた」と修正いたしました。
41 |  |  |  | ⑦の第2文について、治療時には不要となるものではないか | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。討議の結果、原案どおりといたします。
42 | 開発WG |  | コメント | 残留γ線は、装置から治療室に漏えいするγ線を対象として考えるということか？建屋の壁から出る残留γ線の評価は、使用する建材等にも依存するため、機器メーカだけでは難しい。それ以外の記載も、装置と建屋の所掌はわかるようにした方がよい。 | コメント、修正案をお寄せ頂き有り難うございます。4/(2)/1)/⑥項にも記載があることから、討議の結果、原案どおりといたします。
43 |  |  |  | 陽子線、重粒子線の場合で、BNCTの場合対応できないので、新たな指標が必要。 | 開発WGへ確認した結果、本コメントは「放射線安全」ではなく、「装置の性能モニタ機構」が対象となるため、取り下げることになりました。